|  | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA |
| --- | --- |

Raport z projektu

Thermocouple Temperature Logger

z przedmiotu

Sensory w Aplikacjach Wbudowanych

Elektronika i Telekomunikacja - Systemy Wbudowane, rok I studiów magisterskich

Jakub Konior

Mateusz Gąsiorowski

14.06.2024r

Spis treści

1.	Opis i założenia projektu	3

1.1.	Założenia projektowe i wysokopoziomowy opis projektu	4

1.1.1.	Założenia projektowe odnośnie warstwy sprzętowej	4

1.1.2.	Założenia projektowe odnośnie oprogramowania,	4

1.1.3.  Opis projektu:	4

1.2.	Podział odpowiedzialności	4

2.	Sprzęt	5

2.1.	Wybór komponentów	5

2.2.	Opis schematu	6

2.3.	PCB	7

2.3.1.	Master	7

2.3.2.	Widok 3D	7

2.4.	Mechanika	8

3.	Oprogramowanie	9

4.	Uruchomienie	9

Bibliografia	9

# Opis i założenia projektu

## Założenia projektowe i wysokopoziomowy opis projektu

### Założenia projektowe odnośnie warstwy sprzętowej

- Mikrokontroler: Rodzina STM32H5 (ARM Cortex-M33)

- Układ pomiarowy: Analog Devices LTC2983 (Multi-Sensor High Accuracy Digital Temperature Measurement System)

- Wyświetlacz: Monochromatyczny LCD / OLED 2004

- Interfejsy:

  - Gniazdo Ethernet (RJ45)

  - Slot na kartę pamięci uSD

- Złącza dla 8-10 termopar.

- Sterowanie lokalne:

  - Enkoder obrotowy z przyciskiem

  - przyciski funkcyjne pod ekranem.

- Zasilanie: Zasilacz 230VAC → 5VDC-12VDC w postaci gotowego modułu na PCB.

### Założenia projektowe odnośnie oprogramowania,

- System operacyjny (RTOS): Eclipse ThreadX

- Protokół komunikacyjny: SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments).

- System plików: Obsługa FAT/exFAT dla karty SD.

### 1.1.3.  Opis projektu:

- Precyzyjny pomiar: Odczyt temperatur z 8-10 niezależnych termopar przy użyciu specjalizowanego układu LTC2983.

- Logowanie danych: Zapis historii pomiarów bezpośrednio na kartę pamięci MicroSD.

- Komunikacja z PC: Zdalny odczyt i sterowanie przez interfejs Ethernet z wykorzystaniem protokołu VISA / SCPI.

- Podgląd na żywo: Wyświetlanie aktualnych temperatur oraz stanu urządzenia na monochromatycznym ekranie LCD/OLED.

- Interfejs użytkownika (HMI): Wygodne sterowanie za pomocą enkodera obrotowego oraz dedykowanych przycisków umieszczonych pod wyświetlaczem.

## Podział odpowiedzialności

Tabelka z przypisaniem poszczególnych kamieni milowych/funkcjonalności do członków projektu

| Osoba | Podział odpowiedzialności |
| --- | --- |
| Mateusz Gąsiorowski | Dobór komponentów, utworzenie schematu płytek |
| Jakub Konior | Konfiguracja peryferiów, oprogramowanie podstawowych funkcji |
| Mateusz Gąsiorowski | Layout PCB, uruchomienie płytek, projekt obudowy |
| Jakub Konior | Oprogramowanie i testy komunikacji VISA-SCPI |
| Mateusz Gąsiorowski | Projekt obudowy, dopasowanie placementu elementów do panelu |

# Sprzęt

## Wybór komponentów

- STM32H563ZI - zbliżony mikrokontroler do wykorzystanego na Nucleo-144, 2MB pamięci Flash dają zapas miejsca na obsługę wyświetlacza oraz komunikacji Ethernet VISA.

- LTC2983 - układ od Analog Devices pozwalający z multiplexerem 20 kanałowym i kilkukanałowym precyzyjnym ADC, pozwala na elastyczną konfigurację podłączonych czujników (w założeniu projektu termopar). W układzie zintegrowano kompleksowo pakiet “układów” wymagany do precyzyjnych pomiarów → referencyjne źródła napiecia, multipleksery, przetworniki ADC, komunikację po SPI.

- LAN8742A - dokładnie ten sam układ PHY co na Nucleo-144, pozwoli na pisanie i testowanie oprogramowania w trakcie projektowania i wykonywania PCB.

- Wyświetlacz OLED/LCD 2004 alfanumeryczny – wybrano z uwagi na łatwość wykorzystania i oprogramowania. Pozwoli na wyświetlenie 8-10 równoległych 3-4 cyfrowych odczytów na raz, w przypadku wymaganej większej dokładności odczytu możliwe jest osiągnięcie tego przez podział odczytów na 2 (lub więcej) stron.

- Temopary typu K - budżetowe, ale wystarczające rozwiązanie do większości wykonywanych w labolatoriach elektronicznych pomiarów.

## Opis schematu

Rysunek 2.2.1 - Schemat ideowy 3-Power-Supply

Rysunek 2.2.2 - Schemat ideowy Ethernet

## PCB

### TODO

## Mechanika

Wykorzystana zostanie obudowa Kradex ZR185.180.65 - wykonana z aluminium będzie odporna na uszkodzenia w warunkach labolatoryjnych, dodatkowo zapewniając ekranowanie urządzenia.

Rysunek 2.4.1 - Widok obudowy ZR185.180.65 [Kradex.com.pl]

# Oprogramowanie

  - Architektura oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia zostało napisane w języku C++17 z wykorzystaniem środowiska STM32CubeMX, kompilatora GCC ARM Embedded oraz systemu budowania CMake. Za zarządzanie zadaniami czasu rzeczywistego odpowiada system operacyjny Azure RTOS ThreadX, natomiast komunikacja sieciowa realizowana jest przez stos TCP/IP Azure RTOS NetXDuo.

Podczas uruchamiania urządzenia wykonywana jest standardowa procedura inicjalizacji mikrokontrolera obejmująca konfigurację zegarów systemowych, inicjalizację peryferiów oraz uruchomienie interfejsu diagnostycznego UART. Następnie sterowanie przekazywane jest do jądra ThreadX, które rozpoczyna pracę harmonogramu i uruchamia wszystkie zadania aplikacyjne.

Zastosowanie systemu czasu rzeczywistego umożliwia rozdzielenie funkcjonalności urządzenia na niezależne wątki wykonujące swoje zadania równolegle. Takie podejście zwiększa przejrzystość kodu oraz ułatwia dalszą rozbudowę projektu.

3.2 Organizacja wątków ThreadX

W systemie zaimplementowano cztery podstawowe wątki aplikacyjne.

LedThread

Wątek odpowiedzialny za sygnalizację działania systemu. Jego zadaniem jest okresowe przełączanie diod LED oraz generowanie komunikatów diagnostycznych przesyłanych przez interfejs UART. Wątek ten pełni również funkcję kontrolną pozwalającą zweryfikować poprawność działania harmonogramu ThreadX.

LCDThread

Wątek odpowiedzialny za aktualizację informacji prezentowanych na wyświetlaczu LCD. Dane pomiarowe pobierane są z modułu ChannelManager i cyklicznie wyświetlane użytkownikowi. W przyszłości planowane jest rozszerzenie funkcjonalności o obsługę menu konfiguracyjnego.

EncoderThread

Wątek realizuje obsługę enkodera inkrementalnego wykorzystywanego jako podstawowy element sterowania urządzeniem. Pozycja enkodera odczytywana jest przy pomocy timera TIM3 pracującego w trybie sprzętowego dekodera kwadraturowego.

Wątek monitoruje zarówno kierunek obrotu, jak i stan przycisku zintegrowanego z enkoderem. Pozwala to na wygodną zmianę parametrów konfiguracyjnych bez konieczności stosowania wielu przycisków.

EthThread

Wątek odpowiedzialny za obsługę komunikacji sieciowej. Po uruchomieniu inicjalizowany jest stos TCP/IP NetXDuo, konfiguracja interfejsu Ethernet oraz serwer TCP nasłuchujący na porcie 5025.

Wątek odbiera polecenia SCPI przesyłane przez klienta sieciowego, przekazuje je do parsera komend oraz odsyła odpowiedzi do użytkownika.

  - Moduł ChannelManager

Centralnym elementem logiki aplikacji jest moduł ChannelManager zarządzający wszystkimi kanałami pomiarowymi.

Każdy z ośmiu kanałów posiada własną konfigurację obejmującą:

- typ termopary,

- wartość offsetu kalibracyjnego,

- współczynnik wzmocnienia,

- aktualną temperaturę,

- status błędów.

Moduł udostępnia jednolity interfejs dla pozostałych części programu, dzięki czemu wyświetlacze, parser SCPI oraz przyszły sterownik układu LTC korzystają z tych samych danych.

Dodatkowo ChannelManager obsługuje mechanizm pamięci konfiguracji umożliwiający zapis parametrów w dziesięciu niezależnych slotach użytkownika.

Na obecnym etapie projektu moduł generuje symulowane dane pomiarowe wykorzystywane do testowania pozostałych elementów systemu.

  - Komunikacja SCPI

W celu zapewnienia kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi wykorzystano standard SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments).

Obsługa komend realizowana jest przez moduł ScpiParser. Parser umożliwia analizę pojedynczych poleceń, komend złożonych rozdzielonych średnikami oraz zapytań zakończonych znakiem zapytania.

Aktualnie zaimplementowano między innymi następujące polecenia:

- *IDN? – identyfikacja urządzenia,

- *RST – przywrócenie ustawień domyślnych,

- CONF:TC:TYPE – konfiguracja typu termopary,

- MEAS:TEMP – odczyt temperatury wybranego kanału,

- READ? – odczyt wszystkich kanałów,

- CAL:OFFSET – ustawienie korekcji offsetu,

- STAT:CHAN? – odczyt stanu kanału,

- MEM:STORE – zapis konfiguracji do pamięci.

Dzięki zastosowaniu standardu SCPI urządzenie może być sterowane z poziomu aplikacji laboratoryjnych bez konieczności opracowywania własnego protokołu komunikacyjnego.

  - Obsługa karty SD

Moduł SdCard odpowiada za komunikację z kartą pamięci SD wykorzystując kontroler SDMMC1 mikrokontrolera.

Sterownik realizuje:

- inicjalizację karty,

- odczyt sektorów,

- zapis sektorów,

- wykrywanie obecności nośnika,

- odczyt parametrów karty.

Ze względu na wielowątkowy charakter aplikacji dostęp do karty zabezpieczony został przy pomocy mutexa ThreadX. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko jednoczesnego dostępu kilku zadań do tego samego urządzenia i zwiększa niezawodność działania systemu.

Maksymalny czas oczekiwania na zakończenie operacji odczytu lub zapisu wynosi 5 sekund.

# Uruchomienie

TODO

# Bibliografia